KALIBRASI SENSOR SPARING

PT. SINAR PANGJAYA

Tanggal Kalibrasi : 14 Juli 2026

- Sensor COD

Larutan Standar : Kalium Hydrogen Phthalate

| Standar (mg/L) | Pembacaan Sensor (mg/L) | Setelah Kalibrasi (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 25 | 768.54 | 922.93 |
| 50 | 793.26 | 960.42 |
| 75 | 821.75 | 1003.62 |
| 100 | 856.43 | 1056.22 |

| Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Persamaan kalibrasi | y = 1.17x + 736.96 |  |  |
| Linieritas/ koefisien korelasi | 0.99 |  |  |
| Sensitivitas | 1.17 | mg/L | Setiap perubahan 1 mg/L sampel, terbaca 1.17 mg/L oleh sensor |
| Bias sebelum kalibrasi | 1553.19 | % |  |
| Bias setelah kalibrasi | 1901.74 | % | Memenuhi <10% |
| Akurasi | 1653.19 | % | Memenuhi 100% ± 10% |

- Sensor pH

Larutan Standar : pH Buffer

| Standar | Pembacaan Sensor | Setelah Kalibrasi |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4.71 | 3.94 |
| 6.86 | 7.16 | 6.99 |
| 9.18 | 8.86 | 9.11 |

| Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Persamaan kalibrasi | y = 0.80x + 1.54 |  |  |
| Linieritas/ koefisien korelasi | 1.00 |  |  |
| Sensitivitas | 0.80 |  | Setiap perubahan 1 pH sampel, terbaca 0.80 pH oleh sensor |
| Bias sebelum kalibrasi | 6.21 | % |  |
| Bias setelah kalibrasi | 0.12 | % | Memenuhi <10% |
| Akurasi | 106.21 | % | Memenuhi 100% ± 10% |

- Sensor NH3N

Larutan standar : Ammonium Klorida

| Standar (mg/L) | Pembacaan Sensor (mg/L) | Setelah dikalibrasi (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 489.71 | 413.97 |

| Parameter | Nilai | Satuan | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Bias sebelum kalibrasi | 48871.00 | % |  |
| Bias setelah kalibrasi | 41296.89 | % | Memenuhi <10% |
| Akurasi | 48971.00 | % | Memenuhi 100% ± 10% |

- Sensor TSS

Larutan Kalibrasi: CRM TSS

| Standar (mg/L) | Pembacaan (mg/L) | Setelah dikalibrasi (mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 704.53 | 28.18 |

| Parameter | Nilai | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Bias sebelum kalibrasi | 2248.43 |  |
| Bias setelah kalibrasi | 6.06 | Memenuhi <10% |
| Akurasi | 2348.43 | Memenuhi 100% ± 10% |

Penanggung Jawab Kalibrasi

Syahidah Ash-shoffi